## UCLHresults
Calibration materials | HU | Back caclc HU | Z_hat | Z_tilde | calibration parameter k | RSP | RED | Woodard White tissues | HU | RSP 155MeV & water Ivalue 78 | RED
Water | 3.825 |  |  |  | 2.0297e-05 | 1.0043 | 1 | Lungdeflated | -850.5038 | 0.14742 | 0.14676
Gammex_LN-300 Lung | -713.269 | -712.6028 | 7.7899 | 6.9466 | 0.0024144 | 0.28244 | 0.28171 | Lungdeflated | -736.5354 | 0.25899 | 0.25782
Gammex_LN-450 Lung | -512.63 | -520.331 | 7.76 | 6.9274 | 0.8999 | 0.47119 | 0.46988 | Lungdeflated | -594.0748 | 0.39844 | 0.39665
Gammex_AP6 Adipose | -96.255 | -91.994 | 6.2222 | 5.8168 |  | 0.94707 | 0.92765 | Adiposetissue3 | -86.7174 | 0.9566 | 0.9327
Gammex_BR12-Breast | -49.4908 | -45.633 | 7.0971 | 6.11 |  | 0.97718 | 0.95988 | Adiposetissue2 | -63.2865 | 0.9727 | 0.95113
Gammex_SR2 Brain | 22.595 | 16.0303 | 6.2125 | 5.8158 |  | 1.0603 | 1.038 | Adiposetissue1 | -39.8603 | 0.9887 | 0.9695
Gammex_LV1 Liver | 78.3885 | 83.4828 | 8.0045 | 6.5053 |  | 1.0811 | 1.066 | Yellowmarrow | -35.9942 | 1.0059 | 0.982
Gammex_Inner Bone | 236.6524 | 231.2921 | 10.6125 | 8.3714 |  | 1.0854 | 1.0889 | Mammarygland1 | -21.1805 | 1.0053 | 0.98683
Gammex_B-200 Bone | 247.3297 | 246.661 | 10.6175 | 8.3779 |  | 1.0984 | 1.1022 | Mammarygland2 | 18.5986 | 1.0271 | 1.0142
Gammex_CB2-30 | 491.6659 | 481.5456 | 11.3505 | 8.8025 |  | 1.2532 | 1.264 | Redmarrow | 28.1205 | 1.038 | 1.023
Gammex_CB2-50 | 900.3587 | 900.284 | 12.9352 | 10.3466 |  | 1.4236 | 1.4598 | BrainCerebrospinalfluid | 36.0477 | 1.0123 | 1.0088
Gammex_Cortical Bone | 1356.478 | 1384.9066 | 14.0204 | 11.5809 |  | 1.6155 | 1.6817 | Adrenalgland | 30.4066 | 1.0372 | 1.0251
[8 empty] | Smallintestinewall | 44.8604 | 1.0303 | 1.0242
[8 empty] | Urine | 49.0545 | 1.0211 | 1.0177
[8 empty] | Gallbladderbile | 50.2342 | 1.0305 | 1.026
[8 empty] | Lymph | 51.7794 | 1.0302 | 1.026
[8 empty] | Pancreas | 53.0713 | 1.0417 | 1.034
[8 empty] | Brainwhitematter | 54.8342 | 1.042 | 1.0339
[8 empty] | Prostate | 55.6441 | 1.0383 | 1.0333
[8 empty] | Testis | 58.1307 | 1.0395 | 1.0341
[8 empty] | Braingraymatter | 62.0836 | 1.0402 | 1.0349
[8 empty] | Muscleskeletal1 | 61.8462 | 1.0455 | 1.0393
[8 empty] | Heart1 | 62.0824 | 1.0482 | 1.0412
[8 empty] | Kidney1 | 62.7036 | 1.0465 | 1.0403
[8 empty] | Stomach | 62.9178 | 1.0486 | 1.0423
[8 empty] | Thyroid | 94.3412 | 1.0476 | 1.0421
[8 empty] | Muscleskeletal2 | 64.5607 | 1.0459 | 1.0403
[8 empty] | Liver1 | 64.8607 | 1.0472 | 1.0411
[8 empty] | Heart2 | 65.3512 | 1.0483 | 1.0422
[8 empty] | Aorta | 64.5136 | 1.0422 | 1.0375
[8 empty] | Kidney2 | 65.4946 | 1.0468 | 1.0412
[8 empty] | Muscleskeletal3 | 66.8615 | 1.0449 | 1.0403
[8 empty] | Heart3 | 67.9219 | 1.0472 | 1.0422
[8 empty] | Mammarygland3 | 67.668 | 1.057 | 1.0503
[8 empty] | Kidney3 | 68.1088 | 1.0472 | 1.0422
[8 empty] | Ovary | 68.3861 | 1.0481 | 1.0431
[8 empty] | Eyelens | 70.7914 | 1.0608 | 1.0545
[8 empty] | Liver2 | 75.3813 | 1.0555 | 1.0501
[8 empty] | Spleen | 77.0165 | 1.0562 | 1.0511
[8 empty] | Trachea | 76.0388 | 1.0542 | 1.0492
[8 empty] | Heartbloodfilled | 78.1537 | 1.0565 | 1.0511
[8 empty] | Bloodwhole | 78.1798 | 1.0549 | 1.0502
[8 empty] | Liver3 | 85.6264 | 1.0638 | 1.0591
[8 empty] | Skin1 | 93.1275 | 1.0869 | 1.0779
[8 empty] | Skin2 | 95.881 | 1.0855 | 1.0779
[8 empty] | Skin3 | 100.1126 | 1.0852 | 1.0789
[8 empty] | Connectivetissue | 122.2213 | 1.1073 | 1.1015
[8 empty] | Cartilage | 126.7624 | 1.0832 | 1.0833
[8 empty] | Sternum | 400.2489 | 1.2021 | 1.2102
[8 empty] | Sacrummale | 468.8982 | 1.2318 | 1.2441
[8 empty] | D6L3inclcartilagem | 481.7115 | 1.238 | 1.2526
[8 empty] | Vertcolwhole | 529.4323 | 1.2619 | 1.279
[8 empty] | VertcolD6L3exclcartilage | 539.7037 | 1.2608 | 1.2778
[8 empty] | FemurHumerussphericalhead | 550.1144 | 1.2641 | 1.2787
[8 empty] | Femurconicaltrochanter | 597.5395 | 1.2878 | 1.3051
[8 empty] | C4inclcartilagemale | 614.1137 | 1.298 | 1.3207
[8 empty] | Sacrumfemale | 635.2765 | 1.3078 | 1.3302
[8 empty] | Humeruswholespecimen | 647.5062 | 1.3111 | 1.3313
[8 empty] | Ribs2nd6th | 670.5695 | 1.3219 | 1.3468
[8 empty] | Innominatemale | 672.3329 | 1.3199 | 1.3455
[8 empty] | VertcolC4exclcartilage | 686.2372 | 1.3291 | 1.355
[8 empty] | Femurtotalbone | 699.3141 | 1.3302 | 1.3548
[8 empty] | Femurwholespecism | 713.4336 | 1.3394 | 1.3643
[8 empty] | Innominatefemale | 755.4018 | 1.3589 | 1.3891
[8 empty] | Humerustotalbone | 766.8112 | 1.36 | 1.3889
[8 empty] | Claviclescapula | 766.9075 | 1.36 | 1.3889
[8 empty] | Humeruscylindricalshaft | 816.3662 | 1.3827 | 1.4147
[8 empty] | Ribs10th | 856.4146 | 1.4042 | 1.4405
[8 empty] | Cranium | 1010.835 | 1.4708 | 1.5169
[8 empty] | Mandible | 1124.5459 | 1.5236 | 1.5766
[8 empty] | Femurcylindricalshaft | 1249.8799 | 1.5754 | 1.6357
[8 empty] | Corticalbone | 1533.9135 | 1.7018 | 1.7804

## CurvePoints_Phantom
| slope | intercept | HU | RSP |  |  | HU | RSP_calc | RSP_curve
|  |  | -1050 | 0.0001
lung | 0.0009789 | 0.97998 | -1000 | 0.0010816 |  |  | measured |  |  |  | measured RSP | meas/curve | measured/calced
soft & fat | 0.00060279 | 1.0101 | -350 | 0.63736 | OLD CIRS | Lung Inhale 0.2 | -803.9364 | 0.20273 | 0.19301 | -5.04% | 0.202 | 4.452% | 0.3622% | Lung (inhale ) | 0.19884 | 3.021%
bone | 0.00043427 | 1.03 | -250 | 0.85936 |  | Lung Exhale 0.5 | -509.0989 | 0.50088 | 0.48162 | -3.997% | 0.49 | 1.71% | 2.171% | Lung (exhale ) | 0.49081 | 1.907%
|  |  | 195 | 1.1276 |  | Adipose 0.97 | -77.6441 | 0.96914 | 0.96325 | -0.6115% | 0.977 | 1.407% | -0.811% | Adipose | 0.96985 | 0.6856%
|  |  | 230 | 1.1299 |  | Breast 0.99 | -34.2682 | 0.99864 | 0.9894 | -0.9345% | 1.006 | 1.65% | -0.7367% | Breast (50/50) | 0.99606 | 0.6735%
|  |  | 3600 | 2.5934 |  | WEP | -2.7469 | 1.012 | 1.0084 | -0.3578% |  |  |  | Solid Water | 0.99889 | -0.9431%
[6 empty] | Muscle 1.06 | 42.0908 | 1.0562 | 1.0354 | -2.004% | 1.062 | 2.502% | -0.5513% | Muslce | 1.0534 | 1.731%
[6 empty] | Liver 1.07 | 51.9409 | 1.0668 | 1.0414 | -2.442% | 1.073 | 2.949% | -0.5823% | Liver | 1.0627 | 2.047%
[6 empty] | Trabecular bone 200mg/cc 1.16 | 244.1687 | 1.114 | 1.136 | 1.938% | 1.118 | -1.613% | -0.3573% | Trabecular Bone 200mg/cc HA | 1.1093 | -2.35%
[6 empty] | Dense bone 800mg/cc 1.61 | 965.9127 | 1.481 | 1.4495 | -2.179% | 1.474 | 1.665% | 0.4754% | Dense Bone | 1.4495 | -0.0006168%
calculated
[6 empty] | Gammex_LN-300 Lung | -713.269 | 0.28244 | 0.28176 | -0.2395%
[6 empty] | Gammex_LN-450 Lung | -512.63 | 0.47119 | 0.47817 | 1.458%
[5 empty] | Phantoms | Gammex_AP6 Adipose | -96.255 | 0.94707 | 0.95203 | 0.5212%
[6 empty] | Gammex_BR12-Breast | -49.4908 | 0.97718 | 0.98022 | 0.3103%
[6 empty] | Gammex_SR2 Brain | 22.595 | 1.0603 | 1.0237 | -3.581%
[6 empty] | Gammex_LV1 Liver | 78.3885 | 1.0811 | 1.0573 | -2.253%
[6 empty] | Gammex_Inner Bone | 236.6524 | 1.0854 | 1.1328 | 4.182%
[6 empty] | Gammex_B-200 Bone | 247.3297 | 1.0984 | 1.1374 | 3.429%
[6 empty] | Gammex_CB2-30 | 491.6659 | 1.2532 | 1.2435 | -0.7763%
[6 empty] | Gammex_CB2-50 | 900.3587 | 1.4236 | 1.421 | -0.1852%
[6 empty] | Gammex_Cortical Bone | 1356.478 | 1.6155 | 1.6191 | 0.22%
[6 empty] | CIRS_Lung Inhale 04 | -795.6815 | 0.19798 | 0.20109 | 1.547% | 0.21065 | -4.755%
[6 empty] | CIRS_Lung Exhale 0.5 | -498.1203 | 0.4997 | 0.49237 | -1.489% | 0.51482 | -4.56%
[6 empty] | CIRS_Adipose 062A11 | -70.4317 | 0.96942 | 0.9676 | -0.1882% | 0.9762 | -0.8886%
[6 empty] | CIRS_Breast 062A06 | -34.1051 | 0.9995 | 0.98949 | -1.011% | 1.0036 | -1.425%
[6 empty] | CIRS_Muscle 062A10 | 52.251 | 1.0618 | 1.0415 | -1.944% | 1.0631 | -2.074%
[6 empty] | CIRS_Liver 062A09 | 63.5775 | 1.0733 | 1.0484 | -2.379% | 1.0714 | -2.192%
[6 empty] | CIRS_Bone 200mg/cc 062A08 | 243.2405 | 1.1025 | 1.1356 | 2.917% | 1.0996 | 3.174%
[6 empty] | CIRS_Bone 800mg/cc 062A15 | 942.084 | 1.3977 | 1.4391 | 2.881% | 1.3988 | 2.799%
[6 empty] | CIRS_Bone 1250mg/cc 062A18 | 1492.9008 | 1.62 | 1.6783 | 3.474% | 1.6214 | 3.394%
[6 empty] | CIRS_Bone 1750mg/cc 062A21 | 2070.2111 | 1.857 | 1.929 | 3.734%
[6 empty] | IROC | HU | meas RSP | Cal RSP
[6 empty] | 1 | 0.6 | 1 | 1.0104 | 1.031%
[6 empty] | 2 | 120.5 | 1.07 | 1.0827 | 1.172%
[6 empty] | 3 | -740 | 0.262 | 0.25559 | -2.506%
[6 empty] | 4 | -56.6 | 1.019 | 0.97594 | -4.413%
[6 empty] | 5 | 582.6 | 1.274 | 1.283 | 0.7018%
[6 empty] | 6 | 155 | 1.073 | 1.1035 | 2.763%

## CurvePoints
| slope | intercept | HU | RSP |  |  | HU | RSP_calc | RSP_curve
lung | 0.0009789 | 0.97998 | -1000 | 0.0010816
soft & fat | 0.00060279 | 1.0101 | -350 | 0.63736
bone | 0.00043427 | 1.03 | -250 | 0.85936
|  |  | 195 | 1.1276
|  |  | 230 | 1.1299
|  |  | 3600 | 2.5934
calculated
[6 empty] | Lungdeflated | -850.5038 | 0.14742 | 0.14742 | 7.869e-07% | adipose | -80.7 | -63.3 | av adipose
[6 empty] | Lungdeflated | -736.5354 | 0.25899 | 0.25899 | 6.053e-07% | adipose sacrum | -72.8
[5 empty] | WW tissues | Lungdeflated | -594.0748 | 0.39844 | 0.39844 | 5.213e-07% | blood | 37.7 | 78.18 | bloodwhole
[6 empty] | Adiposetissue3 | -86.7174 | 0.9566 | 0.95778 | 0.1237% | liver | 121 | 75.29 | liver
[6 empty] | Adiposetissue2 | -63.2865 | 0.9727 | 0.9719 | -0.08209% | kidney | 32 | 65.44 | kidney
[6 empty] | Adiposetissue1 | -39.8603 | 0.9887 | 0.98603 | -0.2716% | pancreas | 105 | 53.07 | pancreas
| -1000 | 0.0010816 |  |  |  | Yellowmarrow | -35.9942 | 1.0059 | 0.98836 | -1.777% | muscle | 49 | 64.4 | muscle
| 0 | 0.97998 |  |  |  | Mammarygland1 | -21.1805 | 1.0053 | 0.99729 | -0.8054% | prostate | 38 | 55.64 | prostate
| -400 | 0.76894 |  |  |  | Mammarygland2 | 18.5986 | 1.0271 | 1.0213 | -0.5666% | red marrow | 78 | 28.12 | Redmarrow
| 400 | 1.2512 |  |  |  | Redmarrow | 28.1205 | 1.038 | 1.027 | -1.072% | yellow marrow | -30 | -35.99 | Yellowmarrow
| 0 | 1.03 |  |  |  | BrainCerebrospinalfluid | 36.0477 | 1.0123 | 1.0318 | 1.888% | rib | 464 | 670 | rib6-7
| 2000 | 1.8985 |  |  |  | Adrenalgland | 30.4066 | 1.0372 | 1.0284 | -0.8584% | femur head | 356 | 550 | FemurHumerussphericalhead
[6 empty] | Smallintestinewall | 44.8604 | 1.0303 | 1.0371 | 0.6511% | Vert L3 | 480 | 539 | VertcolD6L3exclcartilage
[6 empty] | Urine | 49.0545 | 1.0211 | 1.0396 | 1.78% | sacrum | 345 | 468.9 | sacrum
[6 empty] | Gallbladderbile | 50.2342 | 1.0305 | 1.0403 | 0.9464%
[6 empty] | Lymph | 51.7794 | 1.0302 | 1.0413 | 1.063%
[6 empty] | Pancreas | 53.0713 | 1.0417 | 1.042 | 0.03578%
[6 empty] | Brainwhitematter | 54.8342 | 1.042 | 1.0431 | 0.1025%
[6 empty] | Prostate | 55.6441 | 1.0383 | 1.0436 | 0.5057%
[6 empty] | Testis | 58.1307 | 1.0395 | 1.0451 | 0.5314%
[6 empty] | Braingraymatter | 62.0836 | 1.0402 | 1.0475 | 0.6902%
[6 empty] | Muscleskeletal1 | 61.8462 | 1.0455 | 1.0473 | 0.1711%
[6 empty] | Heart1 | 62.0824 | 1.0482 | 1.0475 | -0.06693%
[6 empty] | Kidney1 | 62.7036 | 1.0465 | 1.0479 | 0.1332%
[6 empty] | Stomach | 62.9178 | 1.0486 | 1.048 | -0.06085%
[6 empty] | Thyroid | 94.3412 | 1.0476 | 1.0669 | 1.815%
[6 empty] | Muscleskeletal2 | 64.5607 | 1.0459 | 1.049 | 0.2903%
[6 empty] | Liver1 | 64.8607 | 1.0472 | 1.0492 | 0.1838%
[6 empty] | Heart2 | 65.3512 | 1.0483 | 1.0494 | 0.1074%
[6 empty] | Aorta | 64.5136 | 1.0422 | 1.0489 | 0.642%
[6 empty] | Kidney2 | 65.4946 | 1.0468 | 1.0495 | 0.2623%
[6 empty] | Muscleskeletal3 | 66.8615 | 1.0449 | 1.0504 | 0.5221%
[6 empty] | Heart3 | 67.9219 | 1.0472 | 1.051 | 0.3636%
[6 empty] | Mammarygland3 | 67.668 | 1.057 | 1.0508 | -0.5889%
[6 empty] | Kidney3 | 68.1088 | 1.0472 | 1.0511 | 0.3723%
[6 empty] | Ovary | 68.3861 | 1.0481 | 1.0513 | 0.3034%
[6 empty] | Eyelens | 70.7914 | 1.0608 | 1.0527 | -0.7656%
[6 empty] | Liver2 | 75.3813 | 1.0555 | 1.0555 | 0.002483%
[6 empty] | Spleen | 77.0165 | 1.0562 | 1.0565 | 0.0262%
[6 empty] | Trachea | 76.0388 | 1.0542 | 1.0559 | 0.1636%
[6 empty] | Heartbloodfilled | 78.1537 | 1.0565 | 1.0572 | 0.066%
[6 empty] | Bloodwhole | 78.1798 | 1.0549 | 1.0572 | 0.2194%
[6 empty] | Liver3 | 85.6264 | 1.0638 | 1.0617 | -0.2009%
[6 empty] | Skin1 | 93.1275 | 1.0869 | 1.0662 | -1.947%
[6 empty] | Skin2 | 95.881 | 1.0855 | 1.0678 | -1.65%
[6 empty] | Skin3 | 100.1126 | 1.0852 | 1.0704 | -1.383%
[6 empty] | Connectivetissue | 122.2213 | 1.1073 | 1.0837 | -2.177%
[6 empty] | Cartilage | 126.7624 | 1.0832 | 1.0865 | 0.2986%
[6 empty] | Sternum | 400.2489 | 1.2021 | 1.2038 | 0.1434%
[6 empty] | Sacrummale | 468.8982 | 1.2318 | 1.2336 | 0.1501%
[6 empty] | D6L3inclcartilagem | 481.7115 | 1.238 | 1.2392 | 0.09867%
[6 empty] | Vertcolwhole | 529.4323 | 1.2619 | 1.2599 | -0.1572%
[6 empty] | VertcolD6L3exclcartilage | 539.7037 | 1.2608 | 1.2644 | 0.2834%
[6 empty] | FemurHumerussphericalhead | 550.1144 | 1.2641 | 1.2689 | 0.379%
[6 empty] | Femurconicaltrochanter | 597.5395 | 1.2878 | 1.2895 | 0.1338%
[6 empty] | C4inclcartilagemale | 614.1137 | 1.298 | 1.2967 | -0.1019%
[6 empty] | Sacrumfemale | 635.2765 | 1.3078 | 1.3059 | -0.1456%
[6 empty] | Humeruswholespecimen | 647.5062 | 1.3111 | 1.3112 | 0.008334%
[6 empty] | Ribs2nd6th | 670.5695 | 1.3219 | 1.3212 | -0.05396%
[6 empty] | Innominatemale | 672.3329 | 1.3199 | 1.322 | 0.1562%
[6 empty] | VertcolC4exclcartilage | 686.2372 | 1.3291 | 1.328 | -0.08309%
[6 empty] | Femurtotalbone | 699.3141 | 1.3302 | 1.3337 | 0.2582%
[6 empty] | Femurwholespecism | 713.4336 | 1.3394 | 1.3398 | 0.03013%
[6 empty] | Innominatefemale | 755.4018 | 1.3589 | 1.358 | -0.06149%
[6 empty] | Humerustotalbone | 766.8112 | 1.36 | 1.363 | 0.2171%
[6 empty] | Claviclescapula | 766.9075 | 1.36 | 1.363 | 0.2233%
[6 empty] | Humeruscylindricalshaft | 816.3662 | 1.3827 | 1.3845 | 0.1293%
[6 empty] | Ribs10th | 856.4146 | 1.4042 | 1.4019 | -0.1658%
[6 empty] | Cranium | 1010.835 | 1.4708 | 1.469 | -0.1221%
[6 empty] | Mandible | 1124.5459 | 1.5236 | 1.5184 | -0.3481%
[6 empty] | Femurcylindricalshaft | 1249.8799 | 1.5754 | 1.5728 | -0.1677%
[6 empty] | Corticalbone | 1533.9135 | 1.7018 | 1.6961 | -0.3365%

## Histogram_HN
-896.5 | 1334 | 2.693% | 2.693%
-870.5 | 1930 | 3.897% | 3.897%
-844.25 | 1375 | 2.776% | 2.776%
-817.75 | 752 | 1.518% | 1.518%
-791.5 | 487 | 0.9833% | 0.9833%
-765.5 | 369 | 0.745% | 0.745%
-739.5 | 277 | 0.5593% | 0.5593%
-713.5 | 242 | 0.4886% | 0.4886%
-687.5 | 188 | 0.3796% | 0.3796%
-661.25 | 171 | 0.3453% | 0.3453%
-634.75 | 172 | 0.3473% | 0.3473%
-608.5 | 131 | 0.2645% |  | 0.2645%
-582.5 | 128 | 0.2584% |  | 0.2584%
-556.5 | 149 | 0.3008% | 0.3008%
-530.5 | 132 | 0.2665% |  | 0.2665%
-504.25 | 120 | 0.2423% |  | 0.2423%
-477.75 | 118 | 0.2382% |  | 0.2382%
-451.5 | 116 | 0.2342% |  | 0.2342%
-425.5 | 129 | 0.2605% |  | 0.2605%
-399.5 | 129 | 0.2605% |  | 0.2605%
-373.5 | 107 | 0.216% |  | 0.216%
-347.5 | 107 | 0.216% |  | 0.216%
-321.25 | 123 | 0.2483% |  | 0.2483%
-294.75 | 122 | 0.2463% |  | 0.2463%
-268.5 | 114 | 0.2302% |  | 0.2302%
-242.5 | 127 | 0.2564% |  | 0.2564%
-216.5 | 137 | 0.2766% |  | 0.2766%
-190.5 | 173 | 0.3493% | 0.3493%
-164.25 | 292 | 0.5896% | 0.5896%
-137.75 | 1134 | 2.29% | 2.29%
-111.5 | 3628 | 7.325% | 7.325%
-85.5 | 3116 | 6.291% | 6.291%
-59.5 | 2319 | 4.682% | 4.682%
-33.5 | 2245 | 4.533% | 4.533%
-7.5 | 3054 | 6.166% | 6.166%
18.75 | 7129 | 14.39% | 14.39%
45.25 | 6780 | 13.69% | 13.69%
71.5 | 1846 | 3.727% | 3.727%
97.5 | 1035 | 2.09% | 2.09%
123.5 | 1113 | 2.247% | 2.247%
149.5 | 635 | 1.282% | 1.282%
175.75 | 487 | 0.9833% | 0.9833%
202.25 | 358 | 0.7228% | 0.7228%
228.5 | 281 | 0.5674% | 0.5674%
254.5 | 274 | 0.5532% | 0.5532%
280.5 | 220 | 0.4442% | 0.4442%
306.5 | 203 | 0.4099% | 0.4099%
332.5 | 169 | 0.3412% | 0.3412%
358.75 | 158 | 0.319% | 0.319%
385.25 | 156 | 0.315% | 0.315%
411.5 | 143 | 0.2887% |  | 0.2887%
437.5 | 112 | 0.2261% |  | 0.2261%
463.5 | 122 | 0.2463% |  | 0.2463%
489.5 | 118 | 0.2382% |  | 0.2382%
515.75 | 124 | 0.2504% |  | 0.2504%
542.25 | 125 | 0.2524% |  | 0.2524%
568.5 | 112 | 0.2261% |  | 0.2261%
594.5 | 86 | 0.1736% |  | 0.1736%
620.5 | 88 | 0.1777% |  | 0.1777%
646.5 | 111 | 0.2241% |  | 0.2241%
672.5 | 100 | 0.2019% |  | 0.2019%
698.75 | 95 | 0.1918% |  | 0.1918%
725.25 | 117 | 0.2362% |  | 0.2362%
751.5 | 91 | 0.1837% |  | 0.1837%
777.5 | 85 | 0.1716% |  | 0.1716%
803.5 | 95 | 0.1918% |  | 0.1918%
829.5 | 73 | 0.1474% |  | 0.1474%
855.75 | 72 | 0.1454% |  | 0.1454%
882.25 | 90 | 0.1817% |  | 0.1817%
908.5 | 87 | 0.1757% |  | 0.1757%
934.5 | 89 | 0.1797% |  | 0.1797%
960.5 | 94 | 0.1898% |  | 0.1898%
986.5 | 81 | 0.1635% |  | 0.1635%
1012.5 | 77 | 0.1555% |  | 0.1555%
1038.75 | 87 | 0.1757% |  | 0.1757%
1065.25 | 90 | 0.1817% |  | 0.1817%
1091.5 | 83 | 0.1676% |  | 0.1676%
1117.5 | 66 | 0.1333% |  | 0.1333%
1143.5 | 62 | 0.1252% |  | 0.1252%
1169.5 | 68 | 0.1373% |  | 0.1373%
1195.75 | 55 | 0.111% |  | 0.111%
1222.25 | 65 | 0.1312% |  | 0.1312%
1248.5 | 55 | 0.111% |  | 0.111%
1274.5 | 45 | 0.09086% |  | 0.09086%
1300.5 | 44 | 0.08884% |  | 0.08884%
1326.5 | 31 | 0.06259% |  | 0.06259%
1352.5 | 36 | 0.07269% |  | 0.07269%
1378.75 | 42 | 0.0848% |  | 0.0848%
1405.25 | 44 | 0.08884% |  | 0.08884%
1431.5 | 41 | 0.08278% |  | 0.08278%
1457.5 | 44 | 0.08884% |  | 0.08884%
1483.5 | 22 | 0.04442% |  | 0.04442%
1509.5 | 24 | 0.04846% |  | 0.04846%
1535.75 | 12 | 0.02423% |  | 0.02423%
1562.25 | 8 | 0.01615% |  | 0.01615%
1588.5 | 10 | 0.02019% |  | 0.02019%
1614.5 | 3 | 0.006057% |  | 0.006057%
1640.5 | 3 | 0.006057% |  | 0.006057%
1666.5 | 2 | 0.004038% |  | 0.004038%
1692.5 | 1 | 0.002019% |  | 0.002019%
1718.75 | 0 | 0% |  | 0%
1745.25 | 0 | 0% |  | 0%
1771.5 | 0 | 0% |  | 0%
1797.5 | 0 | 0% |  | 0%
1823.5 | 1 | 0.002019% |  | 0.002019%
1849.5 | 1 | 0.002019% |  | 0.002019%
1875.75 | 0 | 0% |  | 0%
1902.25 | 0 | 0% |  | 0%
1928.5 | 0 | 0% |  | 0%
1954.5 | 0 | 0% |  | 0%
1980.5 | 1 | 0.002019% |  | 0.002019%
2006.5 | 0 | 0% |  | 0%
2032.5 | 0 | 0% |  | 0%
2058.75 | 0 | 0% |  | 0%
2085.25 | 0 | 0% |  | 0%
2111.5 | 1 | 0.002019% |  | 0.002019%
2137.5 | 0 | 0% |  | 0%
2163.5 | 0 | 0% |  | 0%
2189.5 | 0 | 0% |  | 0%
2215.75 | 0 | 0% |  | 0%
2242.25 | 0 | 0% |  | 0%
2268.5 | 0 | 0% |  | 0%
2294.5 | 0 | 0% |  | 0%
2320.5 | 0 | 0% |  | 0%
2346.5 | 0 | 0% |  | 0%
2372.5 | 0 | 0% |  | 0%
2398.75 | 0 | 0% |  | 0%
2425.25 | 0 | 0% |  | 0%
2451.5 | 0 | 0% |  | 0%
2477.5 | 0 | 0% |  | 0%
2503.5 | 0 | 0% |  | 0%
2529.5 | 1 | 0.002019% |  | 0.002019%
2555.75 | 0 | 0% |  | 0%
2582.25 | 0 | 0% |  | 0%
2608.5 | 0 | 0% |  | 0%
2634.5 | 0 | 0% |  | 0%
2660.5 | 0 | 0% |  | 0%
2686.5 | 0 | 0% |  | 0%
2712.5 | 0 | 0% |  | 0%
2738.75 | 0 | 0% |  | 0%
2765.25 | 0 | 0% |  | 0%
2791.5 | 0 | 0% |  | 0%
2817.5 | 0 | 0% |  | 0%
2843.5 | 0 | 0% |  | 0%
2869.5 | 1 | 0.002019% |  | 0.002019%
2895.75 | 1 | 0.002019% |  | 0.002019%
2922.0755 | 0 | 0% |  | 0%
0%